## 设备
2025卫生监督能力提升需购置设备一览表
序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 水质多参数检测仪（9项） | 适用2023年国标，可检测项目：浊度、色度、pH、游离氯、总氯、一氯胺、二氧化氯、臭氧、氨等9个指标的13个项目（提供加盖生产厂商公章的实物照片证明）。 检测方法和量程范围如下： 1 浊度 90°光散射法 0.00-200 NTU 2 色度-LR 铂钴标准比色法 1-100度 3 pH-LR 标准缓冲溶液法 4.8～6.8 4 pH-HR 标准缓冲溶液法 6.5～8.5 5 游离氯-LR DPD法 0.01～5.00 mg/L 6 游离氯-HR DPD法 0.1-10.0 mg/L 7 总氯-LR DPD法 0.01～5.00 mg/L 8 总氯-HR DPD法 0.1-10.0 mg/L 9 一氯胺 DPD法 0.01～5.00 mg/L 10 二氧化氯 DPD法 0.02-10.00 mg/L 11 臭氧-IND-LR 靛蓝分光光度法 0.01～0.25 mg/L 12 臭氧-IND-HR 靛蓝分光光度法 0.05～0.75 mg/L 13 氨-Salic 水杨酸法 0.01-1.00 mg/L 要求：1、pH测定采用光度法，无需电极维护和校准操作。2、浊度读数模式：常规模式、低浊模式、平均模式、快速沉降浊度模式，符合USEPA180.1和GB/T5750.4标准，提供产品实物图片佐证。3、提供加盖生产厂商鲜章的CE证书。 | 台 | 3 |  |  | 1、设备检测指标为重要指标，采购人有权要求组织在供货前对所投产品提供样机进行逐项演示验证，如有发现描述不符或弄虚作假行为，供货商承担退换所有费用。 2、每台设备需提供与检测项目相匹配的成品试剂、耗材；3、水质多参数检测仪、室内空气检测仪、高性能苯检测仪需提供设备质检证书或第三方质检报告；4、合同签订后15个工作日内货到采购方，货到10个工作日内组织验收，在验收前供货方需提供线下设备使用培训1次，不少于1天。
2 | 水质多参数检测仪（40项） | 适用2023年国标法全指标全分析，检测项目：浊度、色度、pH、游离氯、总氯、一氯胺、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、活性氧、溶解氧、总铬、六价铬、氨、亚硝酸盐、硝酸盐、铁、铝、钴、铜、镍、锰、碘、溴、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫化物、氰尿酸、尿素、有效氯、高锰酸盐指数、悬浮物、COD、TP、TN共40个指标的55个项目； 要求：1、pH测定采用光度法，无需电极维护和校准操作。 2、光学结构：散透射一体式，一台设备实现比浊分析和比色分析。3、浊度读数模式：常规模式、低浊模式、平均模式、快速沉降浊度模式，符合USEPA180.1和GB/T5750.4标准，提供产品实物图片佐证。4、数据存储：10000组（自动保存最近的测试数据），数据导出：支持USB（type-C）数据导出。5、 提供加盖生产厂商鲜章的CE证书。 | 台 | 2
3 | 七参数室内空气检测仪 | 可测CO+CO2+TVOC+甲醛+O2+氨气+SO2，采样泵吸入，快速探测环境中气体含量，有温湿度补偿，符合国标，可数据存储导出。 测量指标范围： SO2：0-2000ug/m3，分辨率：1ug/m3，电化学原理； NH3：0-2000ug/m3，分辨率：1ug/m3，电化学原理； CO：0-5000ug/m3，分辨率：1ug/m3，电化学原理； CO2：0-5000PPM,分辨率：1PPM，红外原理； TVOC： 0-2000ug/m3，分辨率：1ug/m3，PID光离子原理； CH2O：0-2000ug/m3，分辨率：1ug/m3，电化学原理； O2：0-30%VOL，分辨率：0.01%VOL，电化学原理； 要求：提供产品CE认证、ATEX认证、IP66防护等级测试报告，SIL3安全认证等证明文件。 | 台 | 1
4 | 高性能苯检测仪 | 0-200ppm，分辨率0.05ppm，数字化显式，自动温湿度补偿，内置照明灯，便于黑暗环境使用，内置气体库，SOS一键呼救可数据导出和恢复功能。 要求：提供产品CE认证、CPA认证、防护等级IP68检测报告、防爆合格证等文件。 | 台 | 1
5 | 便携式紫外线强度检测仪 | 测量紫外线光在射程从230至280纳米（UVC），量程：1-20000uW/cm2。 要求：1、提供加盖生产厂商鲜章的CE证书。 | 台 | 1
6 | ATP荧光检测仪 | 15秒内测定样品中是否存在酵母菌、霉菌或细菌细胞，0-9999RLU/1RLU，手持式。 | 台 | 2
合计
注：
1、项目预算：299940元。 2、付款方式：货到验收合格后一次性付款 3、交付地址：安徽省黄山风景区卫生防疫中心（黄山市黄山区汤口镇）